- DOĞRUDAN TEMİN İLANI

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi birimlerinin ihtiyacı olan ekli listedeki malzemenin satın alımı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İhale yönetmeliğinin 11. maddesine göre Doğrudan Temin Usulüyle yapılacaktır. Satın alıma ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ve sözleşme tasarısında yer almaktadır.

| 1- İdarenin |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) Adresi | : | Tınçtık Prospekti No: 56 Bişkek/ KIRGIZİSTAN |
| b) Telefon ve faks numarası | : | (312) 54 19 42 , fax (312) 54 19 35 |
| c) Elektronik posta adresi (varsa) | : | ihale@manas.edu.tr |
| 2- Satın alıma konu malların |  |  |
| a) Niteliği, türü, miktarı | : | 1 kalem Malzeme |
| b) Teslim [tarihi ve yeri] | : | Sözleşme tarihinden itibaren 45 gün, Kırgızistan –Türkiye Manas Üniversitesi Depo Bişkek /KIRGIZİSTAN |
| 3- Son teklif verme tarihi ve saati | : | 21/11/2014 saat 16:00 |

4- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kalite ve fiyat esasına göre belirlenecektir.

5- Söz konusu işle ilgili ayrıntılı bilgi idarenin adresinden alınabilir.

6- Teklifler, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü Tınçtık Prospekti No: 56 Bişkek/ KIRGIZİSTAN adresine elden veya posta yoluyla teslim edilecektir.

7- Malzemenin teknik şartnamesine ve sözleşme tasarısına uygun olarak teklif verilecektir. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Teklif edilen cihazın katalogu teklifle birlikte verilecektir.

8- Teklif verecek isteklilerin, teklif zarflarına firmanın tüzüğünü (Ustav) koyması ve teklif etmiş olduğu malzemelerin söz konusu tüzükteki faaliyet alınanda olması gerekmektedir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, teklif tarihinden itibaren 15 takvim günüdür.

10- Bu ihaleye, teklif veren istekliler bu ilanda bulunan İlan Metni, Sözleşme Tasarısı ve eklerinde bulunan bütün şartları kabul etmiş sayılır.

11- İhale sonucu üniversitemizin http://ihale.manas.edu.kg/saihale/ adresinde duyurulacaktır.

12- İdare söz konusu Doğrudan Temin İhalesini yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin iptali durumunda teklif verenler tarafından İdareden herhangi bir hak talep edemez.

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MALZEME ALIMI İŞİ SÖZLEŞME TASARISI

- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi birimlerinde kullanılmak üzere Ek-1’de adı ve özelliği belirtilen malzemenin satın alınması işidir.

# TARAFLAR

# KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Sözleşmede İşveren olarak anılacaktır.)

Tınçtık Cad. No: 56 Bişkek / KIRGIZİSTAN

  - …………………………………………..

(Sözleşmede Hizmet Sorumlusu olarak anılacaktır.)

Adres: ………………………………………………………….

- HİZMET ŞARTLARI

  - Sözleşme imzalandıktan sonra, Ek-1’de belirtilen malzeme, 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde “Yüklenici” tarafından ‘İşveren’e teslim edilecektir. Söz konusu malzeme zamanında teslim edilmediği takdirde  “İşveren” sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu durumda “Yüklenici” hiçbir hak talep edemez.

  - Söz konusu malzeme için “Yüklenici” taşıma giderleri vb. durumlar için “İşveren”den ekstra ücret ve doküman talep etmeyecektir.

  - Söz konusu malzeme’nin “İşveren”e teslimatı esnasında doğabilecek kazalarda, “Yüklenici” sorumlu tutulacak ve kaza sebebiyle ortaya çıkan arızalı malzemeler “Yüklenici” tarafından yenisiyle değiştirilecektir.

  - Söz konusu malzeme “İşveren”in adresine teslim edilmesinden sonra “İşveren”in Muayene Kabul Komisyonunca 5 (Beş) iş günü içerisinde teknik özelliklerinin uygunluğu incelendikten sonra şartnameye uygun olup olmadığı hakkında Muayene Kabul Komisyonu Raporu düzenlenecektir.

  - Söz konusu malzemenin tamamının “İşveren”e “Yüklenici” tarafından teslim edilmesi esnasında şartnameye uymayan malzemeleri “Yüklenici” yenisiyle değiştirecek ve bu esnada oluşabilecek kargo bedeli, vergiler v.b. ödemeleri üstlenecektir.

  - “Yüklenici” tarafından teslim edilecek malzemenin garanti belgeleri “Yüklenici” tarafından “İdare”ye teslim edilecektir.

##### ÖDEME ŞARTLARI

  - Söz konusu malzemenin, toplam bedeli ……..,..  (……………………… ……………….) Amerikan Doları olup, söz konusu malzemenin teslimatı tamamlanıp muayene kabulü yapıldıktan sonra “İşveren” ödemesini yapacaktır.

  - Söz konusu malzeme “Yüklenici” tarafından ayrıntılarıyla faturada belirtilecektir.

  - Söz konusu malzemenin bedeli Amerikan Doları veya Kırgızistan Somu olarak “Yüklenici” tarafından faturada belirtilecektir.

  - Söz konusu malzemenin bedeli, “İşveren” tarafından “Yüklenici”ye Muayene Kabul Komisyonu Raporu düzenlikten sonra 7 (yedi) takvim günü içerisinde Amerikan Doları veya Kırgızistan Somu olarak ödenecektir.

# SÖZLEŞME FESİH ŞARTLARI

  - Bu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve “Yüklenici”nin teslim edeceği Ek-1’de belirtilen malzemenin garanti süresi bitimine kadar geçerliliğini korur.

  - İş bu sözleşme, içeriği ve şartları taraflarca kabul edilerek 2 takım Türkiye Türkçesi, 2 takım Rusça olarak imza altına alınmıştır. Taraflar arasında anlaşmazlık çıkması durumunda sözleşmenin Türkiye Türkçesi esas alınacaktır. Bu sözleşmede veya ona bağlı olarak doğan anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları taraflarca çözülecektir. Hukuki anlaşmazlık halinde Kırgız Cumhuriyeti Bişkek Mahkemeleri Ve İcra Daireleri yetkilidir.

##### İş bu sözleşme ekleri ile birlikte toplam 4 (dört) sayfa olmak üzere, 6 (Altı) ana maddeden oluşmaktadır.

### İŞVEREN

“KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ” Adına

……………………………. ………………………………………….

Tınçtık Caddesi No: 56 Bişkek / KIRGIZİSTAN

### YÜKLENİCİ

……………. …………………………………………………

Adres:

MALZEME LİSTESİ

Ek :1

|  |  | A1 |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İstek / Onay No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Birim Fiyat (ABD Doları) | Tutarı (ABD Doları) |
| 1 | 874 | Laboratuar Kurutma Dolabı | Adet | 1 |  |  |

BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

CİHAZ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

| SIRA NO | ÜRÜN ADI VE TANIMI | MİKTAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KURUTMA DOLABI | 1 Adet |  |  |

- Kurutma dolabı laboratuvar ve oda koşullarında çalışacaktır.

- Kurutma dolabının dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olacaktır.

- Kurutma dolabının kullanılır hacmi en az 370 litre olacaktır.

- Kurutma dolabının kullanılır hacmi paslanmaz çelik sac malzemeden yapılmış olacaktır.

- Kurutma dolabı kullanılır hacminin içerisinde hızlı ve verimli ısıtma sağlayan iki adet sirkülasyon fanı olacaktır.

- Kurutma dolabında kurutmayı hızlandırmak için bir buton ile kontrol edilebilen baca fanı olacaktır.

- Kurutma dolabının kullanılır hacmi içerisinde yüksekliği 100 (10) mm kademeler ile ayarlanabilen, paslanmaz çelik malzemeden yapılmış, hava sirkülasyonunu engellemeyen iki adet rafı olacaktır.

- Kurutma dolabının kapı sızdırmazlığı silikon esaslı conta ile sağlanacaktır.

- Kurutma dolabının numunelerden kaynaklanan istenmeyen gazların dışarıya atılması için ayarlanabilir klapesi olacaktır.

- Kurutma dolabı PID mikroprosesör kontrol sistemine sahip olacaktır.

- Kurutma dolabının termostatının çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 1°C olacak ve termostat elektronik, gösterge ise rakamsal olacaktır.

- Kurutma dolabının termostat okuma aralığı 0-250 oC arasında olacaktır.

- Kurutma dolabının kullanılır hacminin sıcaklığını gösteren termometre elektronik, rakamsal göstergeli ve 1°C hassasiyetle okunur tipte olacaktır.

- Kurutma dolabı kontrol termostatının arıza ihtimaline karşılık ikinci bir emniyet termostatı bulunacaktır. Emniyet termostatının ayarı cihaz dışından yapılabilir olacaktır.

- Kurutma dolabının emniyet termostatı 50-300oC arasında ayarlanabilir olacaktır.

- Kurutma dolabı 70-250°C arasındaki kurutma sıcaklıklarında çalışabilecek ve çalışma sıcaklıklarında hassasiyeti  3°C’den fazla olmayacaktır.

- Kurutma dolabı ayarlanan sıcaklığa geldiğinde; elektriğin kesilip tekrar gelmesi halinde, hücre içerisindeki sıcaklık ayarlanan sıcaklık değerinden ±2°C sınırı dışına çıkmış ise işlemi durduracak, işitsel ve görsel sinyal verecek, bu limitler içerisinde ise çalışmasına devam edecektir.

- Kurutma dolabı istenildiğinde zamana bağlı olmaksızın ayarlanan program sıcaklığında çalışacaktır.

- Kurutma dolabında yapılan programı 1 dakika ile 99,9 saat arasında istenilen zamanda başlatmayı erteleme ayarlanabilecektir.

- Kurutma dolabında sıcaklık ve zaman göstergeleri ayrı ayrı ve rakamsal tip olacaktır.

- Kurutma dolabının ısıtma kontrolünde kullanılan röle SSR (solid state relay) tipte olacaktır.

- Kurutma dolabında programlanan değerler çalışma anında kullanıcı tarafından istenildiğinde izlenecektir.

- Kurutma dolabında ısıtma ve alarm ikaz lambaları olacaktır.

- Kurutma dolabında 1 dakika ile 99,9 saat arasında ayarlanabilen zamanlayıcısı olacaktır.

- Kurutma dolabında ayarlanan program değerleri cihazın kapalı olması halinde hafızadan silinmeyecektir.

- Kurutma dolabının zamanlayıcısı: ayarlanan zamanın ileri doğru sayma işlemini, ayarlanan sıcaklık değerine erişilmesinden sonra başlatacak ve süre bitiminde ısıtma işlemini durdurup sinyal verecektir.

- Kurutma dolabının kullanılır hacmi içerisinde muhtelif yerlerde ölçülen sıcaklıkların arasındaki fark 3°C’yi aşmayacaktır.

- Kurutma dolabı 230 V. 50 Hz.  (3 fazlı sistemden besleme) şebeke gerilimi ile çalışacaktır.

- Kurutma dolabı ile birlikte Türkçe yazılmış kılavuz kitapçığı ve garanti belgesi verilecektir.

- İmalatçı firmanın ISO Kalite belgesi ve cihazın CE işareti olacaktır.